## 产品需求
文件夹 | 序号 | 名称 | 所属产品 | 需求类型 | 生命阶段 | 描述 | 需求核实 | 需求核实人 | 确认时间 | 责任人 | 参与人 | 创建人 | 创建日期
功能需求\表计测量\电能计量 | 1 | NLY-METER-F-1.1 电能计量 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功和组合无功电能量；具体数据项见附件 参考《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.1节 电能计量 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\表计测量\电能计量 | 2 | F.1.1.1 有功、无功计量 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功和组合无功电能量；具体数据项见附件 参考《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.1节 电能计量 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\表计测量\电能计量 | 3 | F.1.1.2 分时计量 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 具有分时计量功能：有功、无功电能量应对尖、峰、平、谷等各时段电能量及总电能量分别进行累计、存储；不应采用各费率或各时段电能量算术加的方式计算总电能量；具体数据项见附件 参考《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.1节 电能计量 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\表计测量\电能计量 | 4 | F.1.1.3 分相计量 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 具有计量分相正、反向有功电能量功能，不应采用各分相电能量算术加的方式计算总电能量；具体数据项见附件 参考《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.1节 电能计量 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\时钟 | 5 | NLY-METER-F-1.3 时钟 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 表计应具有时钟电路 《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.3节 时钟 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\时钟 | 6 | F.1.3.1/2 时钟日历 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 时钟应具有日历、计时、闰年自动转换功能 《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.3节 时钟 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\时钟 | 7 | F.1.3.6/7 时钟误差和时钟准确度 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 参比温度及工作电压范围内，时钟准确度不应超过0.5S/d 在工作温度范围内，时钟准确度随温度的改变量不应超过0.1s/(d*℃)，在该温度范围内时钟准确度不应超过1S/d 《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.3节 时钟 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\费率和时段 | 8 | F.1.4.1 费率 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 支持8个费率 《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.4节 费率和时段 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\费率和时段 | 9 | F.1.4.2/3 时段 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 1、 应具有2套可以任意编程的费率和时段，并可在设定的时间点起用另一套费率和时段 2、 每套费率时段全年至少可设置2个时区，24h内至少可以设置8个时段；时段最小间隔为15min，且应大于电能表内设定的需量周期；时段可以跨越零点设置。各时段设置按时间从小到大排列 《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.4节 费率和时段 | OK |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\电能表清零 | 10 | NLY-METER-F-1.5 电能表清零 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 清除电能表内存储存的电能量、最大需量、冻结量、事件记录等数据，电能表清零操作作为事件永久记录，应有防止非授权人操作的安全措施，电能表清零在一个自然日内只能清零一次，连续三次授权错误，禁止24小时后才能再次操作 参考《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.5.1节 电能表清零 |  |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据冻结 | 11 | F.1.7.2 曲线数据 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 冻结频率为15分钟或其整倍。应可储存7天的曲线冻结数据。 冻结数据项目参见附件 参考《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.7节 冻结 | OK 5分钟整数可以， 超长数据不完整， 部分不支持 |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据通讯\通讯类型 | 12 | F.2.1.1 RS485通讯 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 通过RS485接口的数据通信，根据DL/T 645-2007通讯协议进行数据传输 参考T/CEC 122.31—2016 电、水、气、热能源计量管理系统 第3-1部分：集中器技术规范 第4.11.2 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | ok |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据通讯\通讯类型 | 13 | F.2.1.2 运行商平台通讯 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 通过运营商平台的数据通信，根据附录E规定的数据项目进行数据传输，通讯模式为永久在线 参考T/CEC 122.31—2016 电、水、气、热能源计量管理系统 第3-1部分：集中器技术规范 第4.11.2 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | NO |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据通讯\通讯类型 | 14 | 远程通讯协议 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 远程通讯协议采用josn协议和表计通讯 | ok |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据通讯\通讯类型 | 15 | 双主站登录 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 表计可同时登录两个主站，相互之间不干扰 | NO |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据通讯\通讯方式 | 16 | NLY-METER-F-2.2.2数据召测 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 1、 可通过主站远程或本地设备对表计数据项目进行召测，表计回应相应数据内容。 2、 召测的数据项目参见附录 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | ok |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据通讯\通讯方式 | 17 | NLY-METER-F-2.2.5 登录连接 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 根据登录模式字，表计能够登录以下二种平台： 1、运营商平台：电能表在运营商物联网平台上注册设备ID号，激活后与运营商平台建立连接，并能够进行数据传输。 2、主站平台：表计与主站建立连接并发送登录信息，在收到主站确认信息后完成登录，登录后表计与主站能够进行数据传输。表计在24小时内，未收到主站任何信息，应自动断开连接并进行重新登录。 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | ok，不能同时 |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\数据存储 | 18 | NLY-METER-F-3.1 存储要求 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 在电能表电源断电的情况下，所有与结算有关的数据应至少保存10年，其它数据至少保存3年。 《Q /GDW 1354-2013 智能电能表功能规范》 第4.6节 数据存储 | ok |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\本地功能 | 19 | NLY-METER-F-5.1 本地状态指示 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 表计本地状态指示应包括有功脉冲指示、无功脉冲指示、通信状态指示等（详见产品结构和接口需求）。 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | ok |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\本地功能 | 20 | NLY-METER-F-5.2 本地维护接口 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 提供1路RS485本地维护接口，支持手持设备设置参数和现场抄读智能表数据，并有权限和密码管理等安全措施，防止非授权人员操作 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | ok |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17
功能需求\表计维护 | 21 | NLY-METER-F-6.2 软件下载升级 | NLY1502智能用电监测仪（三相四线） | 终端-功能需求 | 检测 | 采用文件传输的方式，对表计进行升级。 参考NLY1502智能用电监测仪产品需求说明书_V1.1-徐沈雄-20180621 | ok，485升级 |  |  | 宁赛赛 |  | 宁赛赛 | 2018-09-17

## 电量
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Trans | 00000000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功总电能 |  |  | ok
Trans | 00000100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00000200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00000300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00000400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00000500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00000600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00000700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00000800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)组合有功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | (当前)组合有功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功总电能 |  |  | ok
Trans | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00010500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00010600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00010700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00010800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)正向有功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | (当前)正向有功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 0060FF00 | XXXXXX.XXXX | 5*N | kWh | (当前)正向有功精确电能数据块 |  |  | NO
Trans | 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功总电能 |  |  | ok
Trans | 00020100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00020200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00020300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00020400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00020500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00020600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00020700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00020800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)反向有功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | (当前)反向有功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 0061FF00 | XXXXXX.XXXX | 5*N | kWh | (当前)反向有功精确电能数据块 |  |  | NO
Trans | 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1总电能 |  |  | ok
Trans | 00030100 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00030200 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00030300 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00030400 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00030500 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00030600 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00030700 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00030800 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功1电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2总电能 |  |  | ok
Trans | 00040100 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00040200 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00040300 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00040400 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00040500 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00040600 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00040700 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00040800 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)组合无功2电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00050000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功总电能 |  |  | ok
Trans | 00050100 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00050200 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00050300 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00050400 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00050500 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00050600 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00050700 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00050800 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0005FF00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第一象限无功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00060000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功总电能 |  |  | ok
Trans | 00060100 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00060200 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00060300 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00060400 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00060500 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00060600 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00060700 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00060800 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0006FF00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第二象限无功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00070000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功总电能 |  |  | ok
Trans | 00070100 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00070200 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00070300 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00070400 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00070500 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00070600 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00070700 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00070800 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0007FF00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第三象限无功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00080000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功总电能 |  |  | ok
Trans | 00080100 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率1电能 |  |  | ok
Trans | 00080200 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率2电能 |  |  | ok
Trans | 00080300 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率3电能 |  |  | ok
Trans | 00080400 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率4电能 |  |  | ok
Trans | 00080500 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率5电能 |  |  | ok
Trans | 00080600 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率6电能 |  |  | ok
Trans | 00080700 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率7电能 |  |  | ok
Trans | 00080800 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功费率8电能 |  |  | ok
Trans | 0008FF00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)第四象限无功电能数据块 |  |  | ok
Trans | 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)A相正向有功电能 |  |  | ok
Trans | 00160000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)A相反向有功电能 |  |  | ok
Trans | 00170000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)A相组合无功1电能 |  |  | ok
Trans | 00180000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)A相组合无功2电能 |  |  | ok
Trans | 00190000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)A相第一象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 001A0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)A相第二象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 001B0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)A相第三象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 001C0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)A相第四象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)B相正向有功电能 |  |  | ok
Trans | 002A0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)B相反向有功电能 |  |  | ok
Trans | 002B0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)B相组合无功1电能 |  |  | ok
Trans | 002C0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)B相组合无功2电能 |  |  | ok
Trans | 002D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)B相第一象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 002E0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)B相第二象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 002F0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)B相第三象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 00300000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)B相第四象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)C相正向有功电能 |  |  | ok
Trans | 003E0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | (当前)C相反向有功电能 |  |  | ok
Trans | 003F0000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)C相组合无功1电能 |  |  | ok
Trans | 00400000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)C相组合无功2电能 |  |  | ok
Trans | 00410000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)C相第一象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 00420000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)C相第二象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 00430000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)C相第三象限无功电能 |  |  | ok
Trans | 00440000 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | (当前)C相第四象限无功电能 |  |  | ok

## 瞬时量
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Trans | 02010100 | XXX.X | 2 | V | A相电压 |  |  | ok
Trans | 02010200 |  |  |  | B相电压 |  |  | ok
Trans | 02010300 |  |  |  | C相电压 |  |  | ok
Trans | 0201FF00 |  |  |  | 电压数据块 |  |  | ok
Trans | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | A相电流 |  |  | ok
Trans | 02020200 |  |  |  | B相电流 |  |  | ok
Trans | 02020300 |  |  |  | C相电流 |  |  | ok
Trans | 0202FF00 |  |  |  | 电流数据块 |  |  | ok
Trans | 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | 瞬时总有功功率 |  |  | ok
Trans | 02030100 |  |  |  | 瞬时A相有功功率 |  |  | ok
Trans | 02030200 |  |  |  | 瞬时B相有功功率 |  |  | ok
Trans | 02030300 |  |  |  | 瞬时C相有功功率 |  |  | ok
Trans | 0203FF00 |  |  |  | 瞬时有功功率数据块 |  |  | ok
Trans | 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | 瞬时总无功功率 |  |  | ok
Trans | 02040100 |  |  |  | 瞬时A相无功功率 |  |  | ok
Trans | 02040200 |  |  |  | 瞬时B相无功功率 |  |  | ok
Trans | 02040300 |  |  |  | 瞬时C相无功功率 |  |  | ok
Trans | 0204FF00 |  |  |  | 瞬时无功功率数据块 |  |  | ok
Trans | 02050000 | XX.XXXX | 3 | kVA | 瞬时总视在功率 |  |  | ok
Trans | 02050100 |  |  |  | 瞬时A相视在功率 |  |  | ok
Trans | 02050200 |  |  |  | 瞬时B相视在功率 |  |  | ok
Trans | 02050300 |  |  |  | 瞬时C相视在功率 |  |  | ok
Trans | 0205FF00 |  |  |  | 瞬时视在功率数据块 |  |  | ok
Trans | 02060000 | X.XXX | 2 |  | 总功率因数 |  |  | ok
Trans | 02060100 |  |  |  | A相功率因数 |  |  | ok
Trans | 02060200 |  |  |  | B相功率因数 |  |  | ok
Trans | 02060300 |  |  |  | C相功率因数 |  |  | ok
Trans | 0206FF00 |  |  |  | 功率因数数据块 |  |  | ok
Trans | 02070100 | XXX.X | 2 | ° | A相相角 |  |  | ok
Trans | 02070200 |  |  |  | B相相角 |  |  | ok
Trans | 02070300 |  |  |  | C相相角 |  |  | ok
Trans | 0207FF00 |  |  |  | 相角数据块 |  |  | ok
Trans | 0208FF00 | XX.XX | 2*3 | % | 电压波形失真度数据块(A/B/C) |  |  | ok
Trans | 0209FF00 | XX.XX | 2*3 | % | 电流波形失真度数据块(A/B/C) |  |  | ok
Trans | 020A01FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电压谐波含量数据块 |  |  | ok
Trans | 020A02FF | XX.XX | 2*21 | % | B相电压谐波含量数据块 |  |  | ok
Trans | 020A03FF | XX.XX | 2*21 | % | C相电压谐波含量数据块 |  |  | ok
Trans | 020B01FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电流谐波含量数据块 |  |  | ok
Trans | 020B02FF | XX.XX | 2*21 | % | B相电流谐波含量数据块 |  |  | ok
Trans | 020B03FF | XX.XX | 2*21 | % | C相电流谐波含量数据块 |  |  | ok
Trans | 02800001 | XXX.XXX | 3 | A | 零序电流 |  |  | ok
Trans | 02800002 | XX.XX | 2 | Hz | 电网频率 |  |  | ok
Trans | 02F003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 基波有功功率数据块(总/A/B/C) |  |  | ok
Trans | 02F004FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 谐波有功功率数据块(总/A/B/C) |  |  | ok
Trans | 02800004 | XX.XXXX | 3 | kW | 当前有功需量 |  |  | ok
Trans | 02800005 | XX.XXXX | 3 | kW | 当前无功需量 |  |  | ok
Trans | 01010000 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8 | kW | 当前月正向有功总最大需量,发生时间 |  |  | ok
Trans | 01020000 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8 | kVar | 当前月反向有功总最大需量,发生时间 |  |  | ok

## 曲线
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0060
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1812190230#1812190330#0060
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0060
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0060
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1812190230#1812190330#0060
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1812190230#1812190330#0060
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1812190230#1812190330#0015
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1812190230#1812190330#0030
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1812190230#1812190330#0045
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1812190230#1812190330#0060
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1812190230#1812190330#0015
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1812190230#1812190330#0030
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1812190230#1812190330#0045
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1812190230#1812190330#0060
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1812190230#1812190330#0015
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1812190230#1812190330#0030
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1812190230#1812190330#0045
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1812190230#1812190330#0060
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1812190230#1812190330#0015
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1812190230#1812190330#0030
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1812190230#1812190330#0045
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1812190230#1812190330#0060
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1812190230#1812190330#0015
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1812190230#1812190330#0030
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1812190230#1812190330#0045
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1812190230#1812190330#0060
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1812190230#1812190330#0015
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1812190230#1812190330#0030
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1812190230#1812190330#0045
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1812190230#1812190330#0060

## 月冻结
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Set | 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 00 | Y
Set | 04A10103 | XX | 1 |  | 启动1/停止0(总开关) | 00 | Y
Set | 04A2FF03 |  | 0 |  | 硬件初始化 |  | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 70
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19022804 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19033100 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19043002 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19053105 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19063000 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19073103 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19083106 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19093001 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19103104 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19113006 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19123102 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20013105 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20022906 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20033102 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20043004 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20053100 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20063002 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20073105 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20083101 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20093003 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20103106 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20113001 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 20123104 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21013100 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21022800 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21033103 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21043005 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21053101 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21063003 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21073106 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21083102 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21093004 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21103100 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21113002 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 21123105 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 22013101 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 22022801 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 22033104 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 22043006 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235930 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 960
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 22053102 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235830 | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 180
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天)
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间
Read | 05F00101 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上1次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00201 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上1次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00301 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00401 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00501 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00601 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00701 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00801 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00901 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上1次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A01 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上1次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01001 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上1次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF01 |  |  |  | （上1次）月冻结数据块
Read | 05F00102 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上2次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00202 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上2次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00302 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00402 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00502 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00602 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00702 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00802 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00902 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上2次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A02 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上2次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01002 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上2次）月冻结变量数据
Read | 05F00103 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上3次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00203 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上3次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00303 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00403 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00503 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00603 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00703 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00803 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00903 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上3次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A03 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上3次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01003 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上3次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF03 |  |  |  | （上3次）月冻结数据块
Read | 05F00104 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上4次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00204 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上4次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00304 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00404 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00504 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00604 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00704 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00804 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00904 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上4次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A04 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上4次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01004 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上4次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF04 |  |  |  | （上4次）月冻结数据块
Read | 05F00105 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上5次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00205 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上5次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00305 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00405 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00505 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00605 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00705 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00805 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00905 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上5次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A05 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上5次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01005 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上5次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF05 |  |  |  | （上5次）月冻结数据块
Read | 05F00106 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上6次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00206 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上6次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00306 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00406 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00506 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00606 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00706 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00806 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00906 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上6次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A06 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上6次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01006 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上6次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF06 |  |  |  | （上6次）月冻结数据块
Read | 05F00107 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上7次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00207 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上7次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00307 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00407 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00507 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00607 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00707 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00807 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00907 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上7次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A07 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上7次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01007 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上7次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF07 |  |  |  | （上7次）月冻结数据块
Read | 05F00108 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上8次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00208 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上8次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00308 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00408 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00508 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00608 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00708 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00808 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00908 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上8次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A08 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上8次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01008 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上8次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF08 |  |  |  | （上8次）月冻结数据块
Read | 05F00109 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上9次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00209 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上9次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00309 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00409 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00509 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00609 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00709 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00809 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00909 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上9次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A09 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上9次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01009 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上9次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF09 |  |  |  | （上9次）月冻结数据块
Read | 05F0010A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上10次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0020A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上10次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0030A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0040A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0050A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0060A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0070A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0080A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0090A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上10次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A0A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上10次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0100A | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上10次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF0A |  |  |  | （上10次）月冻结数据块
Read | 05F0010B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上11次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0020B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上11次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0030B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0040B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0050B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0060B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0070B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0080B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0090B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上11次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A0B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上11次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0100B | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上11次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF0B |  |  |  | （上11次）月冻结数据块
Read | 05F0010C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上12次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0020C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上12次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0030C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0040C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0050C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0060C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0070C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0080C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0090C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上12次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A0C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上12次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0100C | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上12次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF0C |  |  |  | （上12次）月冻结数据块
Read | 05F0010D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上13次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0020D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上13次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0030D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0040D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0050D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0060D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0070D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0080D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0090D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上13次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A0D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上13次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0100D | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上13次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF0D |  |  |  | （上13次）月冻结数据块
Read | 05F0010E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上14次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0020E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上14次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0030E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0040E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0050E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0060E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0070E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0080E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0090E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上14次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A0E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上14次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0100E | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上14次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF0E |  |  |  | （上14次）月冻结数据块
Read | 05F0010F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上15次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0020F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上15次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0030F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0040F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0050F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0060F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0070F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0080F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0090F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上15次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A0F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上15次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0100F | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上15次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF0F |  |  |  | （上15次）月冻结数据块
Read | 05F00110 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上16次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00210 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上16次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00310 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00410 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00510 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00610 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00710 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00810 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00910 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上16次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A10 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上16次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01010 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上16次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF10 |  |  |  | （上16次）月冻结数据块
Read | 05F00111 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上17次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00211 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上17次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00311 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00411 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00511 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00611 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00711 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00811 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00911 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上17次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A11 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上17次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01011 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上17次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF11 |  |  |  | （上17次）月冻结数据块
Read | 05F00112 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上18次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00212 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上18次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00312 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00412 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00512 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00612 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00712 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00812 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00912 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上18次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A12 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上18次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01012 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上18次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF12 |  |  |  | （上18次）月冻结数据块
Read | 05F00113 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上19次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00213 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上19次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00313 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00413 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00513 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00613 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00713 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00813 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00913 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上19次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A13 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上19次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01013 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上19次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF13 |  |  |  | （上19次）月冻结数据块
Read | 05F00114 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上20次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00214 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上20次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00314 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00414 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00514 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00614 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00714 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00814 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00914 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上20次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A14 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上20次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01014 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上20次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF14 |  |  |  | （上20次）月冻结数据块
Read | 05F00115 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上21次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00215 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上21次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00315 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00415 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00515 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00615 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00715 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00815 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00915 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上21次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A15 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上21次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01015 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上21次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF15 |  |  |  | （上21次）月冻结数据块
Read | 05F00116 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上22次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00216 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上22次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00316 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00416 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00516 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00616 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00716 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00816 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00916 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上22次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A16 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上22次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01016 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上22次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF16 |  |  |  | （上22次）月冻结数据块
Read | 05F00117 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上23次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00217 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上23次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00317 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00417 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00517 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00617 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00717 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00817 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00917 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上23次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A17 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上23次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01017 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上23次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF17 |  |  |  | （上23次）月冻结数据块
Read | 05F00118 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上24次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00218 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上24次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00318 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00418 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00518 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00618 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00718 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00818 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00918 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上24次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A18 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上24次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01018 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上24次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF18 |  |  |  | （上24次）月冻结数据块
Read | 05F00119 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上25次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00219 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上25次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00319 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00419 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00519 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00619 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00719 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00819 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00919 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上25次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A19 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上25次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01019 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上25次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF19 |  |  |  | （上25次）月冻结数据块
Read | 05F0011A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上26次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0021A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上26次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0031A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0041A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0051A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0061A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0071A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0081A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0091A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上26次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A1A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上26次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0101A | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上26次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF1A |  |  |  | （上26次）月冻结数据块
Read | 05F0011B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上27次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0021B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上27次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0031B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0041B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0051B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0061B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0071B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0081B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0091B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上27次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A1B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上27次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0101B | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上27次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF1B |  |  |  | （上27次）月冻结数据块
Read | 05F0011C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上28次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0021C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上28次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0031C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0041C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0051C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0061C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0071C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0081C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0091C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上28次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A1C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上28次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0101C | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上28次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF1C |  |  |  | （上28次）月冻结数据块
Read | 05F0011D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上29次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0021D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上29次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0031D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0041D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0051D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0061D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0071D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0081D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0091D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上29次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A1D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上29次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0101D | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上29次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF1D |  |  |  | （上29次）月冻结数据块
Read | 05F0011E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上30次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0021E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上30次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0031E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0041E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0051E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0061E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0071E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0081E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0091E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上30次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A1E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上30次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0101E | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上30次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF1E |  |  |  | （上30次）月冻结数据块
Read | 05F0011F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上31次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F0021F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上31次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F0031F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F0041F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F0051F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0061F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0071F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0081F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F0091F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上31次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A1F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上31次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F0101F | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上31次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF1F |  |  |  | （上31次）月冻结数据块
Read | 05F00120 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上32次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00220 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上32次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00320 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00420 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00520 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00620 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00720 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00820 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00920 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上32次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A20 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上32次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01020 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上32次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF20 |  |  |  | （上32次）月冻结数据块
Read | 05F00121 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上33次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00221 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上33次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00321 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00421 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00521 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00621 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00721 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00821 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00921 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上33次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A21 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上33次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01021 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上33次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF21 |  |  |  | （上33次）月冻结数据块
Read | 05F00122 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上34次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00222 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上34次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00322 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00422 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00522 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00622 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00722 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00822 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00922 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上34次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A22 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上34次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01022 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上34次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF22 |  |  |  | （上34次）月冻结数据块
Read | 05F00123 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上35次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00223 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上35次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00323 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00423 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00523 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00623 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00723 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00823 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00923 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上35次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A23 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上35次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01023 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上35次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF23 |  |  |  | （上35次）月冻结数据块
Read | 05F00124 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上36次）月冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05F00224 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上36次）月冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05F00324 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）月冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05F00424 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）月冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05F00524 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）月冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00624 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）月冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00724 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）月冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00824 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）月冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05F00924 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上36次）月冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F00A24 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上36次）月冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05F01024 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上36次）月冻结变量数据
Read | 05F0FF24 |  |  |  | （上36次）月冻结数据块
Read | 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 00 | 00

## 日冻结
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Set | 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 00 | Y |  |  | Set
Set | 04A10103 | XX | 1 |  | 启动1/停止0(总开关) | 00 | Y |  |  | Set
Set | 04A2FF03 |  | 0 |  | 硬件初始化 |  | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 70 |  |  |  | Wait
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Read | 05060001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上1次）日冻结时间 |  |  | OK
Read | 05060101 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上1次）日冻结正向有功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060201 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上1次）日冻结反向有功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060301 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结组合无功一电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060401 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结组合无功二电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060501 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第一象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060601 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第二象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060701 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第三象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060801 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第四象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060901 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上1次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率） |  |  | 格式错
Read | 05060A01 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上1次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率） |  |  | 格式错
Read | 05061001 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上1次）日冻结变量数据 |  |  | NO
Read | 0506FF01 |  |  |  | （上1次）日冻结数据块 |  |  | NO
Read | 05060002 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上2次）日冻结时间
Read | 05060102 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上2次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060202 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上2次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060302 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060402 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060502 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060602 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060702 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060802 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060902 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上2次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A02 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上2次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061002 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上2次）日冻结变量数据
Read | 0506FF02 |  |  |  | （上2次）日冻结数据块 |  |  | NO
Read | 05060003 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上3次）日冻结时间
Read | 05060103 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上3次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060203 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上3次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060303 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060403 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060503 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060603 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060703 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060803 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060903 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上3次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A03 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上3次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061003 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上3次）日冻结变量数据
Read | 0506FF03 |  |  |  | （上3次）日冻结数据块
Read | 05060004 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上4次）日冻结时间
Read | 05060104 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上4次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060204 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上4次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060304 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060404 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060504 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060604 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060704 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060804 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060904 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上4次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A04 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上4次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061004 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上4次）日冻结变量数据
Read | 0506FF04 |  |  |  | （上4次）日冻结数据块
Read | 05060005 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上5次）日冻结时间
Read | 05060105 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上5次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060205 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上5次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060305 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060405 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060505 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060605 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060705 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060805 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060905 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上5次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A05 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上5次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061005 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上5次）日冻结变量数据
Read | 0506FF05 |  |  |  | （上5次）日冻结数据块
Read | 05060006 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上6次）日冻结时间
Read | 05060106 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上6次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060206 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上6次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060306 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060406 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060506 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060606 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060706 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060806 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060906 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上6次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A06 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上6次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061006 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上6次）日冻结变量数据
Read | 0506FF06 |  |  |  | （上6次）日冻结数据块
Read | 05060007 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上7次）日冻结时间
Read | 05060107 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上7次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060207 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上7次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060307 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060407 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060507 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060607 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060707 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060807 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060907 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上7次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A07 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上7次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061007 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上7次）日冻结变量数据
Read | 0506FF07 |  |  |  | （上7次）日冻结数据块
Read | 05060008 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上8次）日冻结时间
Read | 05060108 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上8次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060208 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上8次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060308 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060408 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060508 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060608 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060708 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060808 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060908 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上8次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A08 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上8次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061008 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上8次）日冻结变量数据
Read | 0506FF08 |  |  |  | （上8次）日冻结数据块
Read | 05060009 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上9次）日冻结时间
Read | 05060109 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上9次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060209 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上9次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060309 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060409 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060509 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060609 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060709 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060809 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060909 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上9次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A09 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上9次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061009 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上9次）日冻结变量数据
Read | 0506FF09 |  |  |  | （上9次）日冻结数据块
Read | 0506000A | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上10次）日冻结时间
Read | 0506010A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上10次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上10次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上10次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上10次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100A | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上10次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0A |  |  |  | （上10次）日冻结数据块
Read | 0506000B | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上11次）日冻结时间
Read | 0506010B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上11次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上11次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上11次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上11次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100B | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上11次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0B |  |  |  | （上11次）日冻结数据块
Read | 0506000C | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上12次）日冻结时间
Read | 0506010C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上12次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上12次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上12次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上12次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100C | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上12次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0C |  |  |  | （上12次）日冻结数据块
Read | 0506000D | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上13次）日冻结时间
Read | 0506010D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上13次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上13次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上13次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上13次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100D | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上13次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0D |  |  |  | （上13次）日冻结数据块
Read | 0506000E | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上14次）日冻结时间
Read | 0506010E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上14次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上14次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上14次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上14次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100E | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上14次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0E |  |  |  | （上14次）日冻结数据块
Read | 0506000F | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上15次）日冻结时间
Read | 0506010F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上15次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上15次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上15次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上15次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100F | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上15次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0F |  |  |  | （上15次）日冻结数据块
Read | 05060010 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上16次）日冻结时间
Read | 05060110 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上16次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060210 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上16次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060310 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060410 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060510 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060610 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060710 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060810 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060910 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上16次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A10 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上16次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061010 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上16次）日冻结变量数据
Read | 0506FF10 |  |  |  | （上16次）日冻结数据块
Read | 05060011 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上17次）日冻结时间
Read | 05060111 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上17次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060211 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上17次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060311 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060411 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060511 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060611 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060711 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060811 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060911 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上17次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A11 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上17次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061011 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上17次）日冻结变量数据
Read | 0506FF11 |  |  |  | （上17次）日冻结数据块
Read | 05060012 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上18次）日冻结时间
Read | 05060112 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上18次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060212 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上18次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060312 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060412 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060512 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060612 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060712 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060812 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060912 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上18次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A12 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上18次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061012 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上18次）日冻结变量数据
Read | 0506FF12 |  |  |  | （上18次）日冻结数据块
Read | 05060013 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上19次）日冻结时间
Read | 05060113 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上19次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060213 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上19次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060313 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060413 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060513 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060613 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060713 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060813 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060913 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上19次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A13 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上19次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061013 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上19次）日冻结变量数据
Read | 0506FF13 |  |  |  | （上19次）日冻结数据块
Read | 05060014 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上20次）日冻结时间
Read | 05060114 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上20次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060214 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上20次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060314 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060414 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060514 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060614 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060714 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060814 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060914 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上20次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A14 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上20次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061014 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上20次）日冻结变量数据
Read | 0506FF14 |  |  |  | （上20次）日冻结数据块
Read | 05060015 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上21次）日冻结时间
Read | 05060115 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上21次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060215 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上21次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060315 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060415 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060515 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060615 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060715 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060815 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060915 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上21次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A15 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上21次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061015 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上21次）日冻结变量数据
Read | 0506FF15 |  |  |  | （上21次）日冻结数据块
Read | 05060016 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上22次）日冻结时间
Read | 05060116 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上22次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060216 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上22次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060316 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060416 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060516 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060616 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060716 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060816 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060916 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上22次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A16 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上22次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061016 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上22次）日冻结变量数据
Read | 0506FF16 |  |  |  | （上22次）日冻结数据块
Read | 05060017 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上23次）日冻结时间
Read | 05060117 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上23次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060217 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上23次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060317 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060417 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060517 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060617 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060717 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060817 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060917 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上23次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A17 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上23次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061017 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上23次）日冻结变量数据
Read | 0506FF17 |  |  |  | （上23次）日冻结数据块
Read | 05060018 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上24次）日冻结时间
Read | 05060118 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上24次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060218 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上24次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060318 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060418 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060518 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060618 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060718 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060818 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060918 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上24次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A18 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上24次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061018 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上24次）日冻结变量数据
Read | 0506FF18 |  |  |  | （上24次）日冻结数据块
Read | 05060019 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上25次）日冻结时间
Read | 05060119 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上25次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060219 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上25次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060319 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060419 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060519 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060619 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060719 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060819 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060919 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上25次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A19 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上25次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061019 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上25次）日冻结变量数据
Read | 0506FF19 |  |  |  | （上25次）日冻结数据块
Read | 0506001A | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上26次）日冻结时间
Read | 0506011A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上26次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上26次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上26次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上26次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101A | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上26次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1A |  |  |  | （上26次）日冻结数据块
Read | 0506001B | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上27次）日冻结时间
Read | 0506011B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上27次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上27次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上27次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上27次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101B | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上27次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1B |  |  |  | （上27次）日冻结数据块
Read | 0506001C | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上28次）日冻结时间
Read | 0506011C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上28次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上28次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上28次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上28次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101C | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上28次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1C |  |  |  | （上28次）日冻结数据块
Read | 0506001D | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上29次）日冻结时间
Read | 0506011D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上29次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上29次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上29次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上29次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101D | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上29次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1D |  |  |  | （上29次）日冻结数据块
Read | 0506001E | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上30次）日冻结时间
Read | 0506011E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上30次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上30次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上30次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上30次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101E | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上30次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1E |  |  |  | （上30次）日冻结数据块
Read | 0506001F | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上31次）日冻结时间
Read | 0506011F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上31次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上31次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上31次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上31次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101F | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上31次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1F |  |  |  | （上31次）日冻结数据块
Read | 05060020 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上32次）日冻结时间
Read | 05060120 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上32次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060220 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上32次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060320 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060420 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060520 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060620 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060720 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060820 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060920 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上32次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A20 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上32次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061020 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上32次）日冻结变量数据
Read | 0506FF20 |  |  |  | （上32次）日冻结数据块
Read | 05060021 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上33次）日冻结时间
Read | 05060121 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上33次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060221 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上33次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060321 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060421 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060521 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060621 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060721 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060821 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060921 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上33次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A21 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上33次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061021 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上33次）日冻结变量数据
Read | 0506FF21 |  |  |  | （上33次）日冻结数据块
Read | 05060022 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上34次）日冻结时间
Read | 05060122 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上34次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060222 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上34次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060322 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060422 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060522 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060622 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060722 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060822 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060922 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上34次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A22 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上34次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061022 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上34次）日冻结变量数据
Read | 0506FF22 |  |  |  | （上34次）日冻结数据块
Read | 05060023 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上35次）日冻结时间
Read | 05060123 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上35次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060223 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上35次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060323 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060423 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060523 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060623 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060723 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060823 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060923 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上35次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A23 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上35次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061023 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上35次）日冻结变量数据
Read | 0506FF23 |  |  |  | （上35次）日冻结数据块
Read | 05060024 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上36次）日冻结时间
Read | 05060124 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上36次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060224 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上36次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060324 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060424 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060524 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060624 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060724 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060824 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060924 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上36次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A24 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上36次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061024 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上36次）日冻结变量数据
Read | 0506FF24 |  |  |  | （上36次）日冻结数据块
Read | 05060025 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上37次）日冻结时间
Read | 05060125 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上37次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060225 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上37次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060325 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060425 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060525 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060625 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060725 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060825 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060925 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上37次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A25 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上37次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061025 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上37次）日冻结变量数据
Read | 0506FF25 |  |  |  | （上37次）日冻结数据块
Read | 05060026 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上38次）日冻结时间
Read | 05060126 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上38次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060226 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上38次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060326 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060426 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060526 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060626 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060726 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060826 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060926 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上38次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A26 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上38次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061026 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上38次）日冻结变量数据
Read | 0506FF26 |  |  |  | （上38次）日冻结数据块
Read | 05060027 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上39次）日冻结时间
Read | 05060127 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上39次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060227 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上39次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060327 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060427 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060527 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060627 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060727 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060827 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060927 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上39次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A27 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上39次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061027 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上39次）日冻结变量数据
Read | 0506FF27 |  |  |  | （上39次）日冻结数据块
Read | 05060028 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上40次）日冻结时间
Read | 05060128 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上40次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060228 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上40次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060328 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060428 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060528 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060628 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060728 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060828 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060928 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上40次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A28 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上40次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061028 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上40次）日冻结变量数据
Read | 0506FF28 |  |  |  | （上40次）日冻结数据块
Read | 05060029 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上41次）日冻结时间
Read | 05060129 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上41次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060229 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上41次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060329 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060429 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060529 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060629 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060729 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060829 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060929 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上41次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A29 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上41次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061029 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上41次）日冻结变量数据
Read | 0506FF29 |  |  |  | （上41次）日冻结数据块
Read | 0506002A | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上42次）日冻结时间
Read | 0506012A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上42次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上42次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上42次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上42次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102A | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上42次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2A |  |  |  | （上42次）日冻结数据块
Read | 0506002B | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上43次）日冻结时间
Read | 0506012B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上43次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上43次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上43次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上43次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102B | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上43次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2B |  |  |  | （上43次）日冻结数据块
Read | 0506002C | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上44次）日冻结时间
Read | 0506012C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上44次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上44次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上44次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上44次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102C | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上44次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2C |  |  |  | （上44次）日冻结数据块
Read | 0506002D | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上45次）日冻结时间
Read | 0506012D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上45次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上45次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上45次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上45次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102D | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上45次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2D |  |  |  | （上45次）日冻结数据块
Read | 0506002E | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上46次）日冻结时间
Read | 0506012E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上46次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上46次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上46次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上46次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102E | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上46次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2E |  |  |  | （上46次）日冻结数据块
Read | 0506002F | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上47次）日冻结时间
Read | 0506012F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上47次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上47次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上47次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上47次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102F | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上47次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2F |  |  |  | （上47次）日冻结数据块
Read | 05060030 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上48次）日冻结时间
Read | 05060130 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上48次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060230 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上48次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060330 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060430 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060530 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060630 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060730 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060830 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060930 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上48次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A30 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上48次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061030 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上48次）日冻结变量数据
Read | 0506FF30 |  |  |  | （上48次）日冻结数据块
Read | 05060031 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上49次）日冻结时间
Read | 05060131 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上49次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060231 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上49次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060331 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060431 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060531 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060631 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060731 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060831 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060931 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上49次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A31 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上49次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061031 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上49次）日冻结变量数据
Read | 0506FF31 |  |  |  | （上49次）日冻结数据块
Read | 05060032 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上50次）日冻结时间
Read | 05060132 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上50次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060232 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上50次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060332 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060432 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060532 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060632 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060732 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060832 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060932 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上50次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A32 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上50次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061032 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上50次）日冻结变量数据
Read | 0506FF32 |  |  |  | （上50次）日冻结数据块
Read | 05060033 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上51次）日冻结时间
Read | 05060133 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上51次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060233 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上51次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060333 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060433 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060533 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060633 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060733 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060833 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060933 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上51次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A33 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上51次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061033 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上51次）日冻结变量数据
Read | 0506FF33 |  |  |  | （上51次）日冻结数据块
Read | 05060034 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上52次）日冻结时间
Read | 05060134 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上52次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060234 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上52次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060334 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060434 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060534 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060634 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060734 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060834 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060934 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上52次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A34 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上52次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061034 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上52次）日冻结变量数据
Read | 0506FF34 |  |  |  | （上52次）日冻结数据块
Read | 05060035 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上53次）日冻结时间
Read | 05060135 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上53次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060235 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上53次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060335 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060435 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060535 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060635 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060735 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060835 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060935 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上53次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A35 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上53次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061035 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上53次）日冻结变量数据
Read | 0506FF35 |  |  |  | （上53次）日冻结数据块
Read | 05060036 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上54次）日冻结时间
Read | 05060136 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上54次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060236 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上54次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060336 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060436 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060536 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060636 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060736 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060836 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060936 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上54次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A36 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上54次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061036 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上54次）日冻结变量数据
Read | 0506FF36 |  |  |  | （上54次）日冻结数据块
Read | 05060037 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上55次）日冻结时间
Read | 05060137 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上55次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060237 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上55次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060337 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060437 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060537 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060637 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060737 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060837 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060937 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上55次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A37 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上55次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061037 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上55次）日冻结变量数据
Read | 0506FF37 |  |  |  | （上55次）日冻结数据块
Read | 05060038 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上56次）日冻结时间
Read | 05060138 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上56次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060238 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上56次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060338 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060438 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060538 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060638 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060738 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060838 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060938 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上56次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A38 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上56次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061038 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上56次）日冻结变量数据
Read | 0506FF38 |  |  |  | （上56次）日冻结数据块
Read | 05060039 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上57次）日冻结时间
Read | 05060139 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上57次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060239 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上57次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060339 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060439 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060539 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060639 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060739 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060839 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060939 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上57次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A39 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上57次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061039 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上57次）日冻结变量数据
Read | 0506FF39 |  |  |  | （上57次）日冻结数据块
Read | 0506003A | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上58次）日冻结时间
Read | 0506013A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上58次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上58次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上58次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上58次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103A | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上58次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3A |  |  |  | （上58次）日冻结数据块
Read | 0506003B | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上59次）日冻结时间
Read | 0506013B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上59次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上59次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上59次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上59次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103B | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上59次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3B |  |  |  | （上59次）日冻结数据块
Read | 0506003C | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上60次）日冻结时间
Read | 0506013C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上60次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上60次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上60次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上60次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103C | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上60次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3C |  |  |  | （上60次）日冻结数据块
Read | 0506003D | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上61次）日冻结时间
Read | 0506013D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上61次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上61次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上61次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上61次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103D | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上61次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3D |  |  |  | （上61次）日冻结数据块
Read | 0506003E | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上62次）日冻结时间
Read | 0506013E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上62次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上62次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上62次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上62次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103E | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上62次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3E |  |  |  | （上62次）日冻结数据块

## 事件
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Read | 03110000 | XXXXXX | 3 |  | 掉电总次数 |  |  | OK
Read | 03110001 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上1次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110002 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上2次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110003 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上3次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110004 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上4次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110005 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上5次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110006 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上6次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110007 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上7次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110008 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上8次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03110009 | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上9次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 0311000A | YYMMDDhhmmss,YYMMDDhhmmss | 12 |  | 上10次掉电发生时间,掉电结束时间 |  |  | OK
Read | 03300000 | XXXXXX | 3 |  | 参数设置总次数 |  |  | OK
Read | 03300001 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上1次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300002 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上2次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300003 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上3次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300004 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上4次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300005 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上5次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300006 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上6次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300007 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上7次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300008 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上8次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300009 | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上9次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 0330000A | YYMMDDhhmmss,C0C1C2C3,XXXXXXXX | 14 |  | 上10次设置发生时刻,操作者代码,数据标识 |  |  | OK
Read | 03300100 | XXXXXX | 3 |  | 表计清零总次数 |  |  | OK
Read | 03300101 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上1次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300102 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上2次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300103 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上3次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300104 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上4次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300105 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上5次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300106 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上6次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300107 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上7次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300108 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上8次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03300109 | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上9次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 0330010A | YYMMDDhhmmss,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX,XXXXXX.XX | 38 |  | 上10次电表清零记录发生时间,操作者代码，清零前正向有功总电能,反向有功总电能,A相正向有功电能,A相反向有功电能,B相正向有功电能,B相反向有功电能,C相正向有功电能,C相反向有功电能 |  |  | OK
Read | 03F00100 | XXXXXX | 3 |  | 表计升级总次数 |  |  | OK
Read | 03F00101 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上1次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00102 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上2次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00103 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上3次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00104 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上4次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00105 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上5次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00106 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上6次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00107 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上7次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00108 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上8次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F00109 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上9次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03F0010A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX,XXXXXXXX | 14 |  | 上10次升级发生时间,升级前版本号,升级后版本号 |  |  | OK
Read | 03500100 | XXXXXX | 3 |  | 未上报事件总次数 |  |  | OK
Read | 03500101 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上1次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500102 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上2次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500103 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上3次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500104 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上4次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500105 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上5次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500106 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上6次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500107 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上7次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500108 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上8次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 03500109 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上9次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK
Read | 0350010A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上10次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350010B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上11次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350010C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上12次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350010D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上13次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350010E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上14次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350010F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上15次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500110 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上16次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500111 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上17次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500112 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上18次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500113 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上19次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500114 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上20次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500115 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上21次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500116 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上22次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500117 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上23次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500118 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上24次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500119 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上25次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350011A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上26次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350011B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上27次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350011C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上28次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350011D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上29次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350011E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上30次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350011F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上31次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500120 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上32次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500121 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上33次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500122 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上34次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500123 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上35次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500124 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上36次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500125 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上37次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500126 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上38次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500127 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上39次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500128 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上40次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500129 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上41次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350012A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上42次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350012B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上43次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350012C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上44次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350012D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上45次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350012E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上46次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350012F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上47次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500130 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上48次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500131 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上49次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500132 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上50次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500133 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上51次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500134 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上52次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500135 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上53次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500136 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上54次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500137 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上55次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500138 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上56次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500139 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上57次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350013A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上58次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350013B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上59次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350013C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上60次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350013D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上61次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350013E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上62次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350013F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上63次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500140 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上64次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500141 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上65次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500142 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上66次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500143 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上67次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500144 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上68次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500145 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上69次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500146 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上70次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500147 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上71次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500148 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上72次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500149 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上73次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350014A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上74次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350014B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上75次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350014C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上76次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350014D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上77次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350014E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上78次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350014F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上79次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500150 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上80次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500151 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上81次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500152 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上82次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500153 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上83次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500154 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上84次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500155 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上85次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500156 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上86次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500157 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上87次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500158 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上88次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500159 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上89次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350015A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上90次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350015B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上91次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350015C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上92次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350015D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上93次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350015E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上94次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350015F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上95次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500160 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上96次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500161 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上97次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500162 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上98次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500163 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上99次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500164 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上100次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500165 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上101次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500166 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上102次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500167 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上103次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500168 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上104次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500169 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上105次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350016A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上106次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350016B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上107次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350016C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上108次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350016D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上109次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350016E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上110次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350016F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上111次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500170 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上112次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500171 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上113次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500172 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上114次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500173 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上115次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500174 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上116次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500175 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上117次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500176 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上118次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500177 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上119次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500178 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上120次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500179 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上121次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350017A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上122次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350017B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上123次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350017C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上124次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350017D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上125次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350017E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上126次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350017F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上127次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500180 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上128次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500181 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上129次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500182 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上130次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500183 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上131次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500184 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上132次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500185 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上133次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500186 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上134次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500187 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上135次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500188 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上136次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500189 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上137次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350018A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上138次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350018B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上139次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350018C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上140次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350018D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上141次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350018E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上142次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350018F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上143次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500190 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上144次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500191 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上145次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500192 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上146次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500193 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上147次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500194 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上148次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500195 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上149次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500196 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上150次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500197 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上151次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500198 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上152次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03500199 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上153次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350019A | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上154次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350019B | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上155次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350019C | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上156次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350019D | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上157次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350019E | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上158次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 0350019F | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上159次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A0 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上160次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A1 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上161次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A2 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上162次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A3 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上163次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A4 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上164次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A5 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上165次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A6 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上166次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A7 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上167次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A8 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上168次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001A9 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上169次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001AA | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上170次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001AB | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上171次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001AC | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上172次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001AD | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上173次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001AE | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上174次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001AF | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上175次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B0 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上176次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B1 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上177次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B2 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上178次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B3 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上179次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B4 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上180次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B5 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上181次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B6 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上182次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B7 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上183次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B8 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上184次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001B9 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上185次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001BA | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上186次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001BB | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上187次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001BC | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上188次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001BD | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上189次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001BE | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上190次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001BF | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上191次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C0 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上192次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C1 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上193次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C2 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上194次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C3 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上195次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C4 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上196次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C5 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上197次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C6 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上198次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C7 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上199次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C8 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上200次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001C9 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上201次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001CA | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上202次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001CB | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上203次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001CC | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上204次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001CD | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上205次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001CE | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上206次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001CF | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上207次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D0 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上208次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D1 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上209次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D2 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上210次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D3 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上211次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D4 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上212次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D5 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上213次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D6 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上214次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D7 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上215次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D8 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上216次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001D9 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上217次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001DA | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上218次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001DB | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上219次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001DC | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上220次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001DD | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上221次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001DE | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上222次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001DF | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上223次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E0 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上224次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E1 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上225次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E2 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上226次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E3 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上227次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E4 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上228次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E5 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上229次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E6 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上230次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E7 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上231次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E8 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上232次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001E9 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上233次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001EA | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上234次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001EB | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上235次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001EC | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上236次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001ED | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上237次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001EE | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上238次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001EF | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上239次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F0 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上240次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F1 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上241次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F2 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上242次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F3 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上243次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F4 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上244次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F5 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上245次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F6 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上246次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F7 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上247次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F8 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上248次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001F9 | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上249次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001FA | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上250次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001FB | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上251次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001FC | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上252次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001FD | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上253次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 035001FE | YYMMDDhhmmss,XXXXXXXX | 10 |  | 上254次 上报时间,事件数据标识 |  |  | OK |  | Read
Read | 03F10100 | XXXX | 2 |  | 流量超限总次数 |  |  | OK
Read | 03F10101 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上1月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10102 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上2月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10103 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上3月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10104 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上4月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10105 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上5月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10106 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上6月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10107 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上7月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10108 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上8月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F10109 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上9月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F1010A | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上10月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F1010B | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上11月流量超限起始时间 |  |  | OK
Read | 03F1010C | YYMMDDhhmmss | 6 |  | 上12月流量超限起始时间 |  |  | OK

## 任务参数
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 01 | Y
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0006
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0015
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 181101010100
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 05
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 061001FF#061002FF#061003FF#06100901#06100902
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 01 | 01
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0006
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0015
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 181101010100
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 05
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 061001FF#061002FF#061003FF#06100901#06100902
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 01#01 | Y
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 02 | Y
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0012
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 1440
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 181101010200
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 02
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 05060101#05060201
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 02 | 02
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0012
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 1440
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 181101010200
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 02
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 05060101#05060201
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 02#01 | Y
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 03 | Y
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0012
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 1440
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 181101010300
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 02
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 05F00101#05F00201
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 03 | 03
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0012
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 1440
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 181101010300
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 02
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 05F00101#05F00201
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 03#01 | Y
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 04 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0004
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920010400
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 08
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 02050000#02050100#02050200#02050300#02060000#02060100#02060200#02060300
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 04 | 04 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 00
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0004
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920010400
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 08
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 02050000#02050100#02050200#02050300#02060000#02060100#02060200#02060300
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 04#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 05 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920010500
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 03
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 02070100#02070200#02070300
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 05 | 05 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920010500
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 03
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 02070100#02070200#02070300
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 05#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 06 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0006
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920010600
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 02
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 0208FF00#0209FF00
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 06 | 06 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0006
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920010600
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 02
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 0208FF00#0209FF00
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 06#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 07 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920010700
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 020A01FF
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 07 | 07 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920010700
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 020A01FF
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 07#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 08 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920010800
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 020A02FF
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 08 | 08 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920010800
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 020A02FF
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 08#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 09 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920010900
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 020A03FF
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 09 | 09 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920010900
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 020A03FF
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 09#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 10 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920011000
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 020B01FF
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 10 | 10 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920011000
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 020B01FF
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 10#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 31 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920011100
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 020B02FF
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 31 | 31 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920011100
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 020B02FF
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 31#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 32 | Y |  |  | Set
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 | 180920011200
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N | 020B03FF
Read | 04A10101 | XX | 1 |  | 定时上报数据任务 任务号 | 32 | 32 |  |  | Read
|  | XX | 1 |  | 上报通道号（0-云平台，1-直连主站，FF-全部） |  | 01
|  | XXXX | 2 |  | 上报周期（最小5分钟）支持5的N倍 |  | 0005
|  | XXXX | 2 |  | 数据密度（5分钟的整数倍） |  | 0005
|  | 年月日时分秒 | 6 |  | 上报基准时间 |  | 180920011200
|  | XX | 1 |  | 数据标识个数 |  | 01
|  | XXXXXXXX,… | 4 |  | 数据标识1(附录A中数据标识)……数据标识N |  | 020B03FF
Set | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 32#01 | Y |  |  | Set
Set | 04A10103 | XX | 1 |  | 启动1/停止0(总开关) | 00 | Y
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 01 | 01#01
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 02 | 02#01
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 03 | 03#01
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 04 | 04#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 05 | 05#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 06 | 06#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 07 | 07#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 08 | 08#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 09 | 09#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 10 | 10#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 11 | 11#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 12 | 12#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 13 | 13#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 14 | 14#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 15 | 15#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 16 | 16#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 17 | 17#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 18 | 18#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 19 | 19#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 20 | 20#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 21 | 21#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 22 | 22#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 23 | 23#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 24 | 24#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 25 | 25#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 26 | 26#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 27 | 27#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 28 | 28#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 29 | 29#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 30 | 30#00 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 31 | 31#01 |  |  | Read
Read | 04A10102 | XX | 2 |  | 定时上报启动/停止 任务号（分开关） | 32 | 32#01 |  |  | Read
Read | 04A10103 | XX | 1 |  | 启动1/停止0(总开关) |  | 01

## 其他参数
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
| 04A20101 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | NB云平台IP地址（主）,端口 | DA5E2672#C35B | Y |  |  | Set
| 04A20102 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | 直连主站IP地址（主）,端口 | DA5E2672#C3EA | Y |  |  | Set
| 04A20103 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | NB云平台IP地址2（备）,端口 | B4659373#1633 | Y |  |  | Set
| 04A20104 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | 直连主站IP地址2（备）,端口 | DA5E2672#C35B | Y |  |  | Set
| 04A20105 | XX | 1 |  | 登录模式字（0运营商平台，1主站，EE关闭,FF同时连） | 01 | Y |  |  | Set
| 04A20106 | XXXX | 2 |  | 心跳时间(0默认值) | 0005 | Y |  |  | Set
| 04A20110 | ASCII | 16 |  | APN | CMNET | Y |  |  | Set
| 04A20111 | ASCII | 16 |  | 用户名（本地可写） | CMNET | Y |  |  | Set
| 04A20112 | ASCII | 16 |  | 密码（本地可写） | CMNET | Y |  |  | Set
| 04A20108 | XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXX | 14 |  | 终端IP地址,子网掩码,网关地址,端口 | C0A808CB#FFFFFF00#C0A80801#2328 | Y |  |  | Set
| 04A20205 | XX | 1 | 0 | 信道传输加密模式字（0关闭，1启用） | 00 | Y |  |  | Set
| 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 01 | Y |  |  | Set
| 04A2FF03 |  | 0 |  | 硬件初始化 |  | Y |  |  | Set
|  |  |  | 秒 |  | 100 |  |  |  | Wait
| 04A20101 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | NB云平台IP地址（主）,端口 |  | DA5E2672#C35B |  |  | Read
| 04A20102 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | 直连主站IP地址（主）,端口 |  | DA5E2672#C3EA |  |  | Read
| 04A20103 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | NB云平台IP地址2（备）,端口 |  | B4659373#1633 |  |  | Read
| 04A20104 | XXXXXXXX,XXXX | 6 |  | 直连主站IP地址2（备）,端口 |  | DA5E2672#C35B |  |  | Read
| 04A20105 | XX | 1 |  | 登录模式字（0运营商平台，1主站，FF同时连） |  | 01 |  |  | Read
| 04A20106 | XXXX | 2 |  | 心跳时间(0默认值) |  | 0005 |  |  | Read
| 04A20110 | ASCII | 16 |  | APN |  | CMNET |  |  | Read
| 04A20111 | ASCII | 16 |  | 用户名（本地可写） |  | CMNET |  |  | Read
| 04A20112 | ASCII | 16 |  | 密码（本地可写） |  | CMNET |  |  | Read
| 04A20108 | XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX,XXXX | 14 |  | 终端IP地址,子网掩码,网关地址,端口 |  | C0A808CB#FFFFFF00#C0A80801#2328 |  |  | Read
| 04A20201 | XX | 1 |  | NB信号强度 |  | 13 |  |  | Read
| 04A20202 | ASCII | 48 |  | NB通讯模块型号、版本、ICCID |  | SIM7020C R1752#89861118232004864341 |  |  | Read
| 04A20203 | ASCII | 8 |  | 运营商信息 |  | CTCC |  |  | Read
| 04A20204 | ASCII | 8 |  | 运营商通信协议类型 |  | C |  |  | Read
| 04A20205 | XX | 1 |  | 信道传输加密模式字（0关闭，1启用） |  | 00 |  |  | Read
| 04A20206 | XX | 1 |  | 校时模式字（0手动，1自动） |  | 01 |  |  | Read
| 04A20207 | XXXXXXXX,XX | 5 | 0,2 | 月流量/条数报警门限,流量门限报警模式字（1按条，2按流量） | 00000010#01 | Y |  |  | Set
| 04A20207 | XXXXXXXX,XX | 5 |  | 月流量/条数报警门限,流量门限报警模式字（1按条，2按流量） |  | 00000050#01 |  |  | Read
| 04A20301 | XXXX | 4 |  | 上1月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20302 | XXXX | 4 |  | 上2月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20303 | XXXX | 4 |  | 上3月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20304 | XXXX | 4 |  | 上4月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20305 | XXXX | 4 |  | 上5月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20306 | XXXX | 4 |  | 上6月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20307 | XXXX | 4 |  | 上7月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20308 | XXXX | 4 |  | 上8月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20309 | XXXX | 4 |  | 上9月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A2030A | XXXX | 4 |  | 上10月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A2030B | XXXX | 4 |  | 上11月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A2030C | XXXX | 4 |  | 上12月发送条数 |  | N |  |  | Read
| 04A20401 | XXXX | 4 |  | 上1月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20402 | XXXX | 4 |  | 上2月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20403 | XXXX | 4 |  | 上3月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20404 | XXXX | 4 |  | 上4月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20405 | XXXX | 4 |  | 上5月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20406 | XXXX | 4 |  | 上6月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20407 | XXXX | 4 |  | 上7月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20408 | XXXX | 4 |  | 上8月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A20409 | XXXX | 4 |  | 上9月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A2040A | XXXX | 4 |  | 上10月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A2040B | XXXX | 4 |  | 上11月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A2040C | XXXX | 4 |  | 上12月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A2040B | XXXX | 4 |  | 上12月流量 |  | N |  |  | Read
| 04A00101 | XXXXXXXX | 4 |  | 读软件版本号 |  | 01000003 |  |  | Read
| 04A00102 | XXXXXXXX | 4 |  | 读硬件版本号 |  | 01000000 |  |  | Read
Set | 04A30100 | XX | 1 |  | 继电器拉闸 1/合闸0 | 01
Set | 04A30101 | XX | 1 |  | 保电投入 1：开；0：关 | 00
Read | 04A30100 | XX | 1 |  | 继电器拉闸 1/合闸0 |  | 01
Read | 04A30101 | XX | 1 |  | 保电投入 1：开；0：关 |  | 00
Set | 04A30200 | XX | 1 |  | 拉合闸命令字类型 | 01
Set | 04A30201 | XX#XX#XXXX#XXXX | 6 |  | 自定义拉合闸命令：地址、控制字、寄存器地址、数据 | 01#01#1000#2345
Read | 04A30200 | XX | 1 |  | 拉合闸命令字类型 |  | 01
Read | 04A30201 | XX#XX#XXXX#XXXX | 6 |  | 自定义拉合闸命令：地址、控制字、寄存器地址、数据 |  | 01#01#1000#2345
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  | 18101003
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  | 125224

## 参变量
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Set | 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 01 | Y
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18103002 | Y
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235954 | Y
Set | 04000103 | NN | 1 | 分 | 最大需量周期 | 15 | Y
Set | 04000104 | NN | 1 | 分 | 滑差时间 | 01 | Y
Set | 04000106 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | 两套时区表切换时间 | 0101010101 | Y
Set | 04000107 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | 两套日时段表切换时间 | 0101010101 | Y
Set | 04000401 | NNNNNNNNNNNN | 6 | 123456789123 | 通信地址 | 000000000008 | Y
Set | 04000402 | NNNNNNNNNNNN | 6 | 123456789123 | 表号（同通信地址） | 000000000008 | Y
| 04000404 | XXXXXXXXXXXX | 6 | 220.0 | 额定电压 | 220V
| 04000405 | XXXXXXXXXXXX | 6 | 5.0 | 额定电流/基本电流(ASCII码) | 5.0A
| 04000406 | XXXXXXXXXXXX | 6 | 60.0 | 最大电流(ASCII码) | 60A
| 04000407 | XXXXXXXX | 4 | 1.0 | 有功准确度等级(ASCII码) | 0.5
| 04000408 | XXXXXXXX | 4 | 2.0 | 无功准确度等级(ASCII码) | 1.0
| 04000409 | XXXXXX | 3 | 400 | 电表有功常数 | 000400
| 0400040A | XXXXXX | 3 | 400 | 电表无功常数 | 000400
| 0400040C | XX…XX | 10 |  | 生产日期(ASCII码) | abcde12345
Set | 04000601 | NN | 1 |  | 有功组合方式特征字 | 05 | Y
Set | 04000602 | NN | 1 |  | 无功组合方式1特征字 | 05 | Y
Set | 04000603 | NN | 1 |  | 无功组合方式2特征字 | 50 | Y
Set | 04001201 | YYMMDDhhmm | 5 |  | 整点冻结起始时间 | 1801010000 | Y
Set | 04001202 | NN | 1 |  | 整点冻结时间间隔 | 60 | Y
Set | 04001203 | hhm | 2 |  | 日冻结时间 | 0000 | Y
Set | 04000306 | NNNNNN | 3 |  | 电流互感器变比 | 000050 | Y
Set | 04000307 | NNNNNN | 3 |  | 电压互感器变比 | 000010 | Y
Set | 04000703 | NN | 1 |  | 通信口1通信速率特征字 | 08 | Y
Set | 04000704 | NN | 1 |  | 通信口2通信速率特征字 | N | Y
Set | 04000201 | NN | 1 | 1 | 年时区数(≤14) | 14 | Y
Set | 04000202 | NN | 1 |  | 日时段表数(≤8) | 08 | Y
Set | 04000203 | NN | 1 |  | 日时段数(≤14) | 14 | Y
Set | 04000204 | NN | 1 |  | 费率数(≤8) | 08 | Y
Set | 04010000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第一套时区表数据 | 010101#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802 | Y
Set | 04010001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第1日时段表 | 000001#001502#004503#013004#023005#034506#051507#071508#071508#071508#071508#071508#071508#071508 | Y
Set | 04010002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第2日时段表 | 000008#001507#004506#013005#023004#034503#051502#071501#071501#071501#071501#071501#071501#071501 | Y
Set | 04010003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第3日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04010004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第4日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04010005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第5日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04010006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第6日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04010007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第7日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04010008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第8日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第二套时区表数据 | 010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101 | Y
Set | 04020001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第1日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第2日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第3日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第4日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第5日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第6日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第7日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
Set | 04020008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第8日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y
| 04000501 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字1
| 04000504 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字4（A相故障状态）
| 04000505 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字5（B相故障状态）
| 04000506 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字6（C相故障状态）
| 04000507 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字7（合相故障状态）
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  | 18103002
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  | 235954
Read | 04000103 | NN | 1 | 分 | 最大需量周期 |  | 15
Read | 04000104 | NN | 1 | 分 | 滑差时间 |  | 01
Read | 04000106 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | 两套时区表切换时间 |  | 0101010101
Read | 04000107 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | 两套日时段表切换时间 |  | 0101010101
Read | 04000401 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  | 通信地址 |  | 000000000008
Read | 04000402 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  | 表号（同通信地址） |  | 000000000008
Read | 04000404 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | 额定电压 |  | 220V
Read | 04000405 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | 额定电流/基本电流(ASCII码) |  | 5.0A
Read | 04000406 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | 最大电流(ASCII码) |  | 60A
Read | 04000407 | XXXXXXXX | 4 |  | 有功准确度等级(ASCII码) |  | 0.5
Read | 04000408 | XXXXXXXX | 4 |  | 无功准确度等级(ASCII码) |  | 1.0
Read | 04000409 | XXXXXX | 3 |  | 电表有功常数 |  | 000400
Read | 0400040A | XXXXXX | 3 |  | 电表无功常数 |  | 000400
Read | 0400040C | XX…XX | 10 |  | 生产日期(ASCII码) |  | FFFFFFFFFFFF
Read | 04000601 | NN | 1 |  | 有功组合方式特征字 |  | 05
Read | 04000602 | NN | 1 |  | 无功组合方式1特征字 |  | 05
Read | 04000603 | NN | 1 |  | 无功组合方式2特征字 |  | 50
Read | 04001201 | YYMMDDhhmm | 5 |  | 整点冻结起始时间 |  | 1801010000
Read | 04001202 | NN | 1 |  | 整点冻结时间间隔 |  | 60
Read | 04001203 | hhm | 2 |  | 日冻结时间 |  | 0000
Read | 04000306 | NNNNNN | 3 |  | 电流互感器变比 |  | 000050
Read | 04000307 | NNNNNN | 3 |  | 电压互感器变比 |  | 000010
Read | 04000703 | NN | 1 |  | 通信口1通信速率特征字 |  | 08
| 04000704 | NN | 1 |  | 通信口2通信速率特征字
Read | 04000201 | NN | 1 |  | 年时区数(≤14) |  | 14
Read | 04000202 | NN | 1 |  | 日时段表数(≤8) |  | 08
Read | 04000203 | NN | 1 |  | 日时段数(≤14) |  | 14
Read | 04000204 | NN | 1 |  | 费率数(≤8) |  | 08
Read | 04010000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第一套时区表数据 |  | 010101#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802#112802
Read | 04010001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第1日时段表 |  | 000001#001502#004503#013004#023005#034506#051507#071508#071508#071508#071508#071508#071508#071508
Read | 04010002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第2日时段表 |  | 000008#001507#004506#013005#023004#034503#051502#071501#071501#071501#071501#071501#071501#071501
Read | 04010003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第3日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04010004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第4日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04010005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第5日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04010006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第6日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04010007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第7日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04010008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第8日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第二套时区表数据 |  | 010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101
Read | 04020001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第1日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第2日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第3日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第4日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第5日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第6日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第7日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第8日时段表 |  | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04000501 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字1 |  | 0000
Read | 04000504 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字4（A相故障状态） |  | 0000
Read | 04000505 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字5（B相故障状态） |  | 0000
Read | 04000506 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字6（C相故障状态） |  | 0000
Read | 04000507 | XXXX | 2 |  | 电表运行状态字7（合相故障状态） |  | 0000

## 升级
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
| 04A00501 | ASCII | 2 | file='' | 文件传输：厂家标识
|  | XX | 1 |  | 设备类型
|  | XXXX | 2 |  | 总包数
|  | XXXX | 2 |  | 当前包序号
|  |  | 128 |  | 单包数据单元
| 04A00502 | XXXXXXXX | 4 |  | 启动升级：产品类型
|  | XXXXXXXX | 4 |  | 版本日期
|  | XXXXXXXX | 4 |  | 软件版本
|  | XXXXXXXX | 4 |  | 硬件版本
|  | XXXXXXXX | 4 |  | 文件总长
|  | XXXX | 2 |  | 总包数
|  | XX | 1 |  | 包长度
|  | XXXX | 2 |  | 文件CRC校验
| 04A00503 | ASCII | 2 |  | 文件传输：厂家标识
|  | XX | 1 |  | 设备类型
|  | XXXX | 2 |  | 总包数
|  | XXXX | 2 |  | 当前包序号
|  |  | 64 |  | 单包数据单元
Read | 04A00101 | XXXXXXXX | 4 |  | 读软件版本号 |  |  | OK
Read | 04A00102 | XXXXXXXX | 4 |  | 读硬件版本号 |  |  | OK

## Sheet2
召测数据
主站下发
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Read'， | 'Cmd':'Read',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '12AB',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1': '', | '00010000':'', | //总电能
'数据标识标签2': '', | '00010100':'', | //费率1电能
'数据标识标签3': '', | '00010200':'', | //费率2电能
……, | '00010300':'', | //费率3电能
'数据标识标签n': '' | '02010100':'' | //A相电压
} | }
} | }
终端返回
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Read', | 'Cmd':'Read',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '34CD',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1': '值', | '00010000':'10.1', | //总电能 10.1
'数据标识标签2': '值', | '00010100':'1.01', | //费率1电能 1.01
'数据标识标签3': '值', | '00010200':'2.02', | //费率2电能 2.02
……, | '00010300':'7.07', | //费率3电能 7.07
'数据标识标签n': '值', | '02010100':'220.5' | //A相电压 220.5
} | }
} | }
设置数据
主站下发
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Set', | 'Cmd':'Set',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '12AB',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'密码数据标识'：'密码及密级', | '04000C02':'12345602' | //02密级，密码123456
'数据标识标签1': '值', | '04000306':'50', | //电流互感器 50
'数据标识标签2': '值', | '04000307':'1', | //电压互感器 1
'数据标识标签3': '值', | '04000101':'18070605', | //日期 18年7月6日星期五
……, | '04000102':'111213', | //时间 11点12分13秒
'数据标识标签n': '值', | '04000401':'112233445566' | //电表地址 112233445566
} | }
} | }
终端返回
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Set', | 'Cmd':'Set',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '34CD',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1': '值', | '04000306':'Y', | //电流互感器 成功
'数据标识标签2': '值', | '04000307':'Y', | //电压互感器 成功
'数据标识标签3': '值', | '04000101':'Y', | //日期 成功
……, | '04000102':'N', | //时间 失败
'数据标识标签n': '值', | '04000401':'Y' | //电表地址 成功
} | }
} | }
文件传输
主站下发
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'UpDate', | 'Cmd':'UpDate',
'CRC': '校验', | 'CRC': '12AB',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签':'' | '04A00501':''
'CompID':'公司标识', | 'CompID':'LY', | //公司ID号 LY
'DevID':'设备标识', | 'DevID':'01', | //设备ID号 01
'TFrame'：'总帧数', | 'TFrame'：'500', | //总帧数 500
'CFrame':'当前帧数', | 'CFrame':'120', | //当前帧 120
'Data'：'数据' | 'Data'：'123456' | //数据 123456
} | }
} | }
终端返回
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'UpDate', | 'Cmd':'UpDate',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '34CD',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签':'' | '04A00501':''
'CompID':'公司标识', | 'CompID':'LY', | //公司ID号 LY
'DevID':'设备标识', | 'DevID':'01', | //设备ID号 01
'TFrame'：'总帧数', | 'TFrame'：'500', | //总帧数 500
'CFrame':'当前帧数', | 'CFrame':'120', | //当前帧 120
'Data'：'数据' | 'Data'：'Y' | //数据 成功失败标志
} | }
} | }
主动上报
终端主动上报
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Report', | 'Cmd':'Report',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '34CD',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1': '值', | '00010000':'10', | //总电能 10.1
'数据标识标签2': '值', | '00010100':'1.01', | //费率1电能 1.01
'数据标识标签3': '值', | '00010200':'2.02', | //费率2电能 2.02
……, | '00010300':'7.07', | //费率3电能 7.07
'数据标识标签n': '值' | '02010100':'220.5' | //A相电压 220.5
} | }
} | }
终端登录心跳
终端登录
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Login', | 'Cmd':'Login',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '12AB',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1':'值' | '04A20209':'112233445566'
} | }
} | }
主站返回
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Login', | 'Cmd':'Login',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '34CD',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1':'值' | '04A20209':'112233445566'
} | }
} | }
终端心跳
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Heart', | 'Cmd':'Heart',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '12AB',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1':'值' | '04A20104':'112233445566'
} | }
} | }
主站返回
{ | {
'Len':'长度', | 'Len':'312', | //总长度:本标识以下所有字节数
'Cmd':'Heart', | 'Cmd':'Heart',
'SN':'序号', | 'SN':'1', | //2字节，最大值65535，十进制
'DataTime': '时间', | 'DataTime': '180706121314',
'CRC': '校验', | 'CRC': '34CD',
'DataValue': | 'DataValue':
{ | {
'数据标识标签1':'值' | '04A20104':'112233445566'
} | }
} | }

## 费率测试
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
| 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 00 | Y |  |  | Set
| 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18101003 | Y |  |  | Set
| 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 165224 | Y |  |  | Set
| 04000106 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | 两套时区表切换时间 | 1910151400 | Y |  |  | Set
| 04000107 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 | 两套日时段表切换时间 | 1910151400 | Y |  |  | Set
出厂费率
| 04010000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第一套时区表数据 | 010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101 | Y |  |  | Set
| 04010001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第1日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第2日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第3日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第4日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第5日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第6日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第7日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04010008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第8日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第二套时区表数据 | 010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101 | Y |  |  | Set
| 04020001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第1日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第2日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第3日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第4日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第5日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第6日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第7日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
| 04020008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第8日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003 | Y |  |  | Set
测试费率
Read | 04010000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第一套时区表数据 | 101501#101602#101703#101804#101905#102006#102107#102208#102208#102208#102208#102208#102208#102208
Read | 04010001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第1日时段表 | 000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002#000002
Read | 04010002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第2日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04010003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第3日时段表 | 000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004
Read | 04010004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第4日时段表 | 000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005
Read | 04010005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第5日时段表 | 000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006
Read | 04010006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第6日时段表 | 000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007
Read | 04010007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第7日时段表 | 000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008
Read | 04010008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第一套第8日时段表 | 000001#030002#060003#090004#120005#150006#180007#210008#210008#210008#210008#210008#210008#210008
Read | 04020000 | MMDDNN…MMDDNN | 3*14 |  | 第二套时区表数据 | 010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101#010101
Read | 04020001 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第1日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020002 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第2日时段表 | 000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003#000003
Read | 04020003 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第3日时段表 | 000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004#000004
Read | 04020004 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第4日时段表 | 000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005#000005
Read | 04020005 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第5日时段表 | 000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006#000006
Read | 04020006 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第6日时段表 | 000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007#000007
Read | 04020007 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第7日时段表 | 000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008#000008
Read | 04020008 | hhmmNN…hhmmNN | 3*14 |  | 第二套第8日时段表 | 000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001#000001

## rdj1
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Set | 04A20206 | XX | 1 | 0 | 校时模式字（0手动，1自动） | 00 | Y |  |  | Set
Set | 04A10103 | XX | 1 |  | 启动1/停止0(总开关) | 00 | Y |  |  | Set
Set | 04A2FF03 |  | 0 |  | 硬件初始化 |  | Y
Wait |  |  |  | 秒 |  | 70 |  |  |  | Wait
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102201 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102302 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102403 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102504 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102605 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102706 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102800 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18102901 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18103002 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18103103 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110104 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110205 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110306 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110400 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110501 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110602 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110703 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110804 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18110905 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111006 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111100 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111201 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111302 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111403 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111504 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111605 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111706 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111800 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18111901 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112002 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112103 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112204 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112305 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112406 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112500 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112601 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112702 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112803 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18112904 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18113005 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120106 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120200 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120301 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120402 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120503 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120604 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120705 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120806 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18120900 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121001 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121102 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121203 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121304 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121405 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121506 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121600 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121701 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121802 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18121903 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122004 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122105 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122206 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122300 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122401 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122502 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122603 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122704 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122805 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18122906 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18123000 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 18123101 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Set | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月日周 | 日期及星期(其中0代表星期天) | 19010102 | Y |  |  | Set
Set | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分秒 | 时间 | 235858 | Y |  |  | Set
Wait |  |  |  | 秒 |  | 140 |  |  |  | Wait
Read | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | 日期及星期(其中0代表星期天) |  |  |  |  | Read
Read | 04000102 | hhmmss | 3 |  | 时间 |  |  |  |  | Read
Read | 05060001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上1次）日冻结时间 |  |  | OK
Read | 05060101 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上1次）日冻结正向有功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060201 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上1次）日冻结反向有功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060301 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结组合无功一电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060401 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结组合无功二电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060501 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第一象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060601 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第二象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060701 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第三象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060801 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上1次）日冻结第四象限无功电能（总和费率） |  |  | OK
Read | 05060901 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上1次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率） |  |  | 格式错
Read | 05060A01 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上1次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率） |  |  | 格式错
Read | 05061001 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上1次）日冻结变量数据 |  |  | NO
Read | 0506FF01 |  |  |  | （上1次）日冻结数据块 |  |  | NO
Read | 05060002 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上2次）日冻结时间
Read | 05060102 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上2次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060202 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上2次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060302 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060402 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060502 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060602 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060702 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060802 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上2次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060902 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上2次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A02 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上2次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061002 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上2次）日冻结变量数据
Read | 0506FF02 |  |  |  | （上2次）日冻结数据块 |  |  | NO
Read | 05060003 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上3次）日冻结时间
Read | 05060103 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上3次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060203 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上3次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060303 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060403 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060503 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060603 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060703 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060803 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上3次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060903 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上3次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A03 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上3次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061003 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上3次）日冻结变量数据
Read | 0506FF03 |  |  |  | （上3次）日冻结数据块
Read | 05060004 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上4次）日冻结时间
Read | 05060104 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上4次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060204 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上4次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060304 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060404 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060504 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060604 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060704 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060804 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上4次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060904 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上4次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A04 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上4次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061004 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上4次）日冻结变量数据
Read | 0506FF04 |  |  |  | （上4次）日冻结数据块
Read | 05060005 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上5次）日冻结时间
Read | 05060105 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上5次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060205 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上5次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060305 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060405 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060505 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060605 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060705 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060805 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上5次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060905 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上5次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A05 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上5次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061005 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上5次）日冻结变量数据
Read | 0506FF05 |  |  |  | （上5次）日冻结数据块
Read | 05060006 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上6次）日冻结时间
Read | 05060106 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上6次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060206 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上6次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060306 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060406 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060506 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060606 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060706 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060806 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上6次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060906 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上6次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A06 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上6次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061006 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上6次）日冻结变量数据
Read | 0506FF06 |  |  |  | （上6次）日冻结数据块
Read | 05060007 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上7次）日冻结时间
Read | 05060107 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上7次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060207 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上7次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060307 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060407 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060507 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060607 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060707 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060807 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上7次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060907 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上7次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A07 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上7次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061007 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上7次）日冻结变量数据
Read | 0506FF07 |  |  |  | （上7次）日冻结数据块
Read | 05060008 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上8次）日冻结时间
Read | 05060108 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上8次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060208 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上8次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060308 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060408 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060508 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060608 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060708 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060808 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上8次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060908 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上8次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A08 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上8次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061008 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上8次）日冻结变量数据
Read | 0506FF08 |  |  |  | （上8次）日冻结数据块
Read | 05060009 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上9次）日冻结时间
Read | 05060109 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上9次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060209 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上9次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060309 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060409 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060509 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060609 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060709 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060809 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上9次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060909 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上9次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A09 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上9次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061009 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上9次）日冻结变量数据
Read | 0506FF09 |  |  |  | （上9次）日冻结数据块
Read | 0506000A | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上10次）日冻结时间
Read | 0506010A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上10次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上10次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上10次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上10次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上10次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100A | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上10次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0A |  |  |  | （上10次）日冻结数据块
Read | 0506000B | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上11次）日冻结时间
Read | 0506010B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上11次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上11次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上11次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上11次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上11次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100B | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上11次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0B |  |  |  | （上11次）日冻结数据块
Read | 0506000C | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上12次）日冻结时间
Read | 0506010C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上12次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上12次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上12次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上12次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上12次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100C | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上12次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0C |  |  |  | （上12次）日冻结数据块
Read | 0506000D | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上13次）日冻结时间
Read | 0506010D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上13次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上13次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上13次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上13次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上13次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100D | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上13次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0D |  |  |  | （上13次）日冻结数据块
Read | 0506000E | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上14次）日冻结时间
Read | 0506010E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上14次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上14次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上14次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上14次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上14次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100E | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上14次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0E |  |  |  | （上14次）日冻结数据块
Read | 0506000F | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上15次）日冻结时间
Read | 0506010F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上15次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506020F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上15次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506030F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506040F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506050F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506060F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506070F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506080F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上15次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506090F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上15次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A0F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上15次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506100F | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上15次）日冻结变量数据
Read | 0506FF0F |  |  |  | （上15次）日冻结数据块
Read | 05060010 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上16次）日冻结时间
Read | 05060110 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上16次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060210 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上16次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060310 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060410 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060510 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060610 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060710 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060810 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上16次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060910 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上16次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A10 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上16次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061010 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上16次）日冻结变量数据
Read | 0506FF10 |  |  |  | （上16次）日冻结数据块
Read | 05060011 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上17次）日冻结时间
Read | 05060111 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上17次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060211 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上17次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060311 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060411 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060511 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060611 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060711 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060811 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上17次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060911 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上17次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A11 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上17次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061011 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上17次）日冻结变量数据
Read | 0506FF11 |  |  |  | （上17次）日冻结数据块
Read | 05060012 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上18次）日冻结时间
Read | 05060112 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上18次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060212 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上18次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060312 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060412 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060512 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060612 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060712 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060812 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上18次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060912 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上18次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A12 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上18次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061012 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上18次）日冻结变量数据
Read | 0506FF12 |  |  |  | （上18次）日冻结数据块
Read | 05060013 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上19次）日冻结时间
Read | 05060113 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上19次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060213 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上19次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060313 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060413 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060513 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060613 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060713 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060813 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上19次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060913 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上19次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A13 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上19次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061013 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上19次）日冻结变量数据
Read | 0506FF13 |  |  |  | （上19次）日冻结数据块
Read | 05060014 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上20次）日冻结时间
Read | 05060114 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上20次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060214 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上20次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060314 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060414 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060514 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060614 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060714 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060814 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上20次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060914 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上20次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A14 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上20次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061014 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上20次）日冻结变量数据
Read | 0506FF14 |  |  |  | （上20次）日冻结数据块
Read | 05060015 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上21次）日冻结时间
Read | 05060115 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上21次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060215 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上21次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060315 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060415 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060515 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060615 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060715 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060815 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上21次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060915 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上21次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A15 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上21次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061015 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上21次）日冻结变量数据
Read | 0506FF15 |  |  |  | （上21次）日冻结数据块
Read | 05060016 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上22次）日冻结时间
Read | 05060116 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上22次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060216 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上22次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060316 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060416 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060516 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060616 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060716 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060816 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上22次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060916 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上22次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A16 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上22次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061016 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上22次）日冻结变量数据
Read | 0506FF16 |  |  |  | （上22次）日冻结数据块
Read | 05060017 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上23次）日冻结时间
Read | 05060117 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上23次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060217 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上23次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060317 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060417 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060517 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060617 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060717 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060817 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上23次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060917 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上23次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A17 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上23次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061017 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上23次）日冻结变量数据
Read | 0506FF17 |  |  |  | （上23次）日冻结数据块
Read | 05060018 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上24次）日冻结时间
Read | 05060118 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上24次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060218 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上24次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060318 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060418 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060518 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060618 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060718 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060818 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上24次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060918 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上24次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A18 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上24次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061018 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上24次）日冻结变量数据
Read | 0506FF18 |  |  |  | （上24次）日冻结数据块
Read | 05060019 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上25次）日冻结时间
Read | 05060119 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上25次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060219 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上25次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060319 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060419 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060519 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060619 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060719 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060819 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上25次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060919 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上25次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A19 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上25次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061019 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上25次）日冻结变量数据
Read | 0506FF19 |  |  |  | （上25次）日冻结数据块
Read | 0506001A | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上26次）日冻结时间
Read | 0506011A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上26次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上26次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上26次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上26次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上26次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101A | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上26次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1A |  |  |  | （上26次）日冻结数据块
Read | 0506001B | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上27次）日冻结时间
Read | 0506011B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上27次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上27次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上27次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上27次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上27次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101B | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上27次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1B |  |  |  | （上27次）日冻结数据块
Read | 0506001C | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上28次）日冻结时间
Read | 0506011C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上28次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上28次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上28次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上28次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上28次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101C | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上28次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1C |  |  |  | （上28次）日冻结数据块
Read | 0506001D | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上29次）日冻结时间
Read | 0506011D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上29次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上29次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上29次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上29次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上29次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101D | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上29次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1D |  |  |  | （上29次）日冻结数据块
Read | 0506001E | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上30次）日冻结时间
Read | 0506011E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上30次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上30次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上30次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上30次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上30次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101E | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上30次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1E |  |  |  | （上30次）日冻结数据块
Read | 0506001F | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上31次）日冻结时间
Read | 0506011F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上31次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506021F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上31次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506031F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506041F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506051F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506061F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506071F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506081F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上31次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506091F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上31次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A1F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上31次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506101F | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上31次）日冻结变量数据
Read | 0506FF1F |  |  |  | （上31次）日冻结数据块
Read | 05060020 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上32次）日冻结时间
Read | 05060120 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上32次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060220 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上32次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060320 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060420 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060520 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060620 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060720 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060820 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上32次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060920 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上32次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A20 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上32次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061020 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上32次）日冻结变量数据
Read | 0506FF20 |  |  |  | （上32次）日冻结数据块
Read | 05060021 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上33次）日冻结时间
Read | 05060121 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上33次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060221 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上33次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060321 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060421 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060521 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060621 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060721 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060821 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上33次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060921 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上33次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A21 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上33次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061021 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上33次）日冻结变量数据
Read | 0506FF21 |  |  |  | （上33次）日冻结数据块
Read | 05060022 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上34次）日冻结时间
Read | 05060122 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上34次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060222 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上34次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060322 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060422 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060522 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060622 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060722 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060822 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上34次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060922 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上34次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A22 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上34次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061022 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上34次）日冻结变量数据
Read | 0506FF22 |  |  |  | （上34次）日冻结数据块
Read | 05060023 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上35次）日冻结时间
Read | 05060123 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上35次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060223 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上35次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060323 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060423 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060523 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060623 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060723 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060823 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上35次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060923 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上35次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A23 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上35次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061023 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上35次）日冻结变量数据
Read | 0506FF23 |  |  |  | （上35次）日冻结数据块
Read | 05060024 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上36次）日冻结时间
Read | 05060124 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上36次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060224 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上36次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060324 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060424 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060524 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060624 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060724 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060824 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上36次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060924 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上36次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A24 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上36次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061024 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上36次）日冻结变量数据
Read | 0506FF24 |  |  |  | （上36次）日冻结数据块
Read | 05060025 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上37次）日冻结时间
Read | 05060125 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上37次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060225 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上37次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060325 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060425 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060525 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060625 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060725 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060825 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上37次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060925 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上37次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A25 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上37次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061025 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上37次）日冻结变量数据
Read | 0506FF25 |  |  |  | （上37次）日冻结数据块
Read | 05060026 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上38次）日冻结时间
Read | 05060126 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上38次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060226 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上38次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060326 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060426 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060526 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060626 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060726 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060826 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上38次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060926 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上38次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A26 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上38次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061026 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上38次）日冻结变量数据
Read | 0506FF26 |  |  |  | （上38次）日冻结数据块
Read | 05060027 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上39次）日冻结时间
Read | 05060127 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上39次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060227 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上39次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060327 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060427 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060527 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060627 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060727 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060827 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上39次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060927 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上39次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A27 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上39次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061027 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上39次）日冻结变量数据
Read | 0506FF27 |  |  |  | （上39次）日冻结数据块
Read | 05060028 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上40次）日冻结时间
Read | 05060128 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上40次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060228 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上40次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060328 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060428 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060528 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060628 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060728 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060828 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上40次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060928 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上40次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A28 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上40次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061028 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上40次）日冻结变量数据
Read | 0506FF28 |  |  |  | （上40次）日冻结数据块
Read | 05060029 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上41次）日冻结时间
Read | 05060129 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上41次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060229 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上41次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060329 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060429 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060529 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060629 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060729 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060829 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上41次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060929 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上41次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A29 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上41次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061029 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上41次）日冻结变量数据
Read | 0506FF29 |  |  |  | （上41次）日冻结数据块
Read | 0506002A | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上42次）日冻结时间
Read | 0506012A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上42次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上42次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上42次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上42次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上42次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102A | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上42次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2A |  |  |  | （上42次）日冻结数据块
Read | 0506002B | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上43次）日冻结时间
Read | 0506012B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上43次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上43次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上43次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上43次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上43次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102B | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上43次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2B |  |  |  | （上43次）日冻结数据块
Read | 0506002C | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上44次）日冻结时间
Read | 0506012C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上44次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上44次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上44次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上44次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上44次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102C | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上44次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2C |  |  |  | （上44次）日冻结数据块
Read | 0506002D | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上45次）日冻结时间
Read | 0506012D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上45次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上45次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上45次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上45次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上45次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102D | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上45次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2D |  |  |  | （上45次）日冻结数据块
Read | 0506002E | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上46次）日冻结时间
Read | 0506012E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上46次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上46次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上46次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上46次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上46次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102E | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上46次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2E |  |  |  | （上46次）日冻结数据块
Read | 0506002F | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上47次）日冻结时间
Read | 0506012F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上47次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506022F | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上47次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506032F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506042F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506052F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506062F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506072F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506082F | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上47次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506092F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上47次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A2F | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上47次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506102F | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上47次）日冻结变量数据
Read | 0506FF2F |  |  |  | （上47次）日冻结数据块
Read | 05060030 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上48次）日冻结时间
Read | 05060130 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上48次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060230 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上48次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060330 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060430 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060530 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060630 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060730 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060830 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上48次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060930 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上48次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A30 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上48次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061030 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上48次）日冻结变量数据
Read | 0506FF30 |  |  |  | （上48次）日冻结数据块
Read | 05060031 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上49次）日冻结时间
Read | 05060131 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上49次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060231 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上49次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060331 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060431 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060531 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060631 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060731 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060831 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上49次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060931 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上49次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A31 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上49次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061031 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上49次）日冻结变量数据
Read | 0506FF31 |  |  |  | （上49次）日冻结数据块
Read | 05060032 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上50次）日冻结时间
Read | 05060132 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上50次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060232 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上50次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060332 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060432 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060532 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060632 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060732 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060832 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上50次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060932 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上50次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A32 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上50次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061032 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上50次）日冻结变量数据
Read | 0506FF32 |  |  |  | （上50次）日冻结数据块
Read | 05060033 | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上51次）日冻结时间
Read | 05060133 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上51次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060233 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上51次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060333 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060433 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060533 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060633 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060733 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060833 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上51次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060933 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上51次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A33 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上51次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061033 | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上51次）日冻结变量数据
Read | 0506FF33 |  |  |  | （上51次）日冻结数据块
Read | 05060034 | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上52次）日冻结时间
Read | 05060134 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上52次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060234 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上52次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060334 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060434 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060534 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060634 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060734 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060834 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上52次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060934 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上52次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A34 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上52次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061034 | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上52次）日冻结变量数据
Read | 0506FF34 |  |  |  | （上52次）日冻结数据块
Read | 05060035 | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上53次）日冻结时间
Read | 05060135 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上53次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060235 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上53次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060335 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060435 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060535 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060635 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060735 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060835 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上53次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060935 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上53次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A35 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上53次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061035 | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上53次）日冻结变量数据
Read | 0506FF35 |  |  |  | （上53次）日冻结数据块
Read | 05060036 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上54次）日冻结时间
Read | 05060136 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上54次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060236 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上54次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060336 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060436 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060536 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060636 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060736 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060836 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上54次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060936 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上54次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A36 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上54次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061036 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上54次）日冻结变量数据
Read | 0506FF36 |  |  |  | （上54次）日冻结数据块
Read | 05060037 | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上55次）日冻结时间
Read | 05060137 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上55次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060237 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上55次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060337 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060437 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060537 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060637 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060737 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060837 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上55次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060937 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上55次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A37 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上55次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061037 | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上55次）日冻结变量数据
Read | 0506FF37 |  |  |  | （上55次）日冻结数据块
Read | 05060038 | YYMMDDhhmm | 6 |  | （上56次）日冻结时间
Read | 05060138 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上56次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060238 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上56次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060338 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060438 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060538 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060638 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060738 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060838 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上56次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060938 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上56次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A38 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上56次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061038 | XX.XXXX | 3*9 | kvarh | （上56次）日冻结变量数据
Read | 0506FF38 |  |  |  | （上56次）日冻结数据块
Read | 05060039 | YYMMDDhhmm | 7 |  | （上57次）日冻结时间
Read | 05060139 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上57次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 05060239 | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上57次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 05060339 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 05060439 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 05060539 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 05060639 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 05060739 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 05060839 | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上57次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 05060939 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上57次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A39 | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上57次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05061039 | XX.XXXX | 3*10 | kvarh | （上57次）日冻结变量数据
Read | 0506FF39 |  |  |  | （上57次）日冻结数据块
Read | 0506003A | YYMMDDhhmm | 8 |  | （上58次）日冻结时间
Read | 0506013A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上58次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023A | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上58次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083A | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上58次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上58次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3A | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上58次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103A | XX.XXXX | 3*11 | kvarh | （上58次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3A |  |  |  | （上58次）日冻结数据块
Read | 0506003B | YYMMDDhhmm | 9 |  | （上59次）日冻结时间
Read | 0506013B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上59次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023B | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上59次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083B | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上59次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上59次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3B | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上59次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103B | XX.XXXX | 3*12 | kvarh | （上59次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3B |  |  |  | （上59次）日冻结数据块
Read | 0506003C | YYMMDDhhmm | 10 |  | （上60次）日冻结时间
Read | 0506013C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上60次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023C | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上60次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083C | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上60次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上60次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3C | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上60次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103C | XX.XXXX | 3*13 | kvarh | （上60次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3C |  |  |  | （上60次）日冻结数据块
Read | 0506003D | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上61次）日冻结时间
Read | 0506013D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上61次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023D | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上61次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083D | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上61次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上61次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3D | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上61次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103D | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上61次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3D |  |  |  | （上61次）日冻结数据块
Read | 0506003E | YYMMDDhhmm | 5 |  | （上62次）日冻结时间
Read | 0506013E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上62次）日冻结正向有功电能（总和费率）
Read | 0506023E | XXXXXX.XX | 4*N | kWh | （上62次）日冻结反向有功电能（总和费率）
Read | 0506033E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结组合无功一电能（总和费率）
Read | 0506043E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结组合无功二电能（总和费率）
Read | 0506053E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第一象限无功电能（总和费率）
Read | 0506063E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第二象限无功电能（总和费率）
Read | 0506073E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第三象限无功电能（总和费率）
Read | 0506083E | XXXXXX.XX | 4*N | kvarh | （上62次）日冻结第四象限无功电能（总和费率）
Read | 0506093E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kW | （上62次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 05060A3E | XX.XXXX,YYMMDDhhmm | 8*N | kvarh | （上62次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据（总和费率）
Read | 0506103E | XX.XXXX | 3*8 | kvarh | （上62次）日冻结变量数据
Read | 0506FF3E |  |  |  | （上62次）日冻结数据块

## qx
操作 | ID | FORMAT | LEN | UNIT | NAME | 数据体 | 预期值 | 实际值 | 结果
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061001FF | XXX.X | 2*3 | V | 电压曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061002FF | XXX.XXX | 3*3 | A | 电流曲线数据块(A/B/C) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061003FF | XX.XXXX | 3*4 | kW | 有功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061004FF | XX.XXXX | 3*4 | kVar | 无功功率曲线数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061005FF | X.XXX | 2*4 | % | 功率因数数据块(总/A/B/C) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061008FF | XX.XXXX | 3*2 |  | 当前需量曲线数据块(有功/无功) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 061009FF | —— |  |  | 有功、无功曲线总电能总数据块 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 06100901 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 正向有功总精确电能示值 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 06100902 | XXXXXX.XXXX | 5 |  | 反向有功总精确电能 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 06100903 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功1总电能示值 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 06100904 | XXXXXX.XX | 4 |  | 组合无功2总电能 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 06F00A00 | XX.XX | 2 |  | 电网频率 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F010FF |  | 3*2 |  | 基波/谐波总有功功率数据块 | 1811022300#1811030100#0015
Read | 06F010FF |  | 3*2 |  | 基波/谐波总有功功率数据块 | 1811022300#1811030100#0030
Read | 06F010FF |  | 3*2 |  | 基波/谐波总有功功率数据块 | 1811022300#1811030100#0045
Read | 06F010FF |  | 3*2 |  | 基波/谐波总有功功率数据块 | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F011FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电压谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F011FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电压谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F011FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电压谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F011FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电压谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F012FF | XX.XX | 2*21 | % | B相电压谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F013FF | XX.XX | 2*21 | % | C相电压谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F014FF | XX.XX | 2*21 | % | A相电流谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F015FF | XX.XX | 2*21 | % | B相电流谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060
Read | 06F016FF | XX.XX | 2*21 | % | C相电流谐波含量数据块(21次) | 1811022300#1811030100#0060